**资阳市雁江区人民医院**

**医用冷藏箱询价采购需求**

**一、技术、功能要求及其他相关要求**

1.本项目最高限价4万元。

2.采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 医用冷藏箱 | 1.门体：采用立式单门设计，自关门功能。2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。3.显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，NFC，开门，冷凝器脏状态。4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足采购人根据实际需要检测箱内温度。5.多种故障报警：至少包括高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警等。报警方式：灯光报警。6.多重保护功能：至少包含开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到采购人监控软件端。9. 配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。10.压缩机：车载专用进口直流压缩机，制冷迅速（常温下空载30分钟可降至设定温度），高可靠性（移动运输制冷设备专用），高效节能，低噪音，使用寿命长。11.冷凝风机：冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。12. 噪声低于国家标准，声压级≤41dB（A）。有效容积≥270L。13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。14.门体机械锁，带独立锁扣，方便使用。15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。16.箱内至少6个高精度传感器，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息。20.蘸塑搁架≥5个，蘸塑血筐≥15个，内门≥5个，可减小开门取血的冷量散失。21. 生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 4G智能温湿度记录仪 | 1.采集模块测试范围：-40℃到+80℃，精确度±0.3℃，探头防凝露。2、4G采集模块发射信号将数据直接发送到互联网冷链云平台，显示4G型号。3.采集模块具有LED屏≥2.5英寸。4.板载存储芯片中级模块可存储大于30000条数据，在屏幕实时显示已经储存的数量，并可实现断点续传。5.大容量后备电池，电池容量大于6000mAh，断电可用72小时以上，电池可充电，无需定期更换电池，外接5V电源。6.显示屏具有背光灯，保证暗光环境数据清晰可见，并可手动关闭。7.采集器具备现场声音报警功能，可手动关闭报警声。8.单路探头，可以检测冰箱上部、下部温度。9.软件系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，可打开浏览器通过网页形式访问系统。10.实时数据具备列表显示，历史数据可按“设备名称、规格型号、设备编号、起始时间及结束时间”等条件查询。11. 数据可以曲线图形式或统计报表形式呈现，曲线图或报表可导出电子版或打印。12.具备大屏展示功能，屏幕在展示冰箱图片基础上展示对应冰箱温度数据。13.登陆必须有相应授权，配备三级权限，不同权限可查看不同的冷链设备数据。14.除数据超限报警外，服务器能监测到监控设备故障并报警，至少包含：传感器故障、设备通信故障、设备电源掉电等。15.至少五种报警模式，如：音乐报警、短信报警、微信报警、电话报警、邮件报警等。16.报警策略：可出现故障至少有三种报警模式，如：立刻报警、延时报警、分时段报警等，每个监测点可设置不同的接收人，可接收人数可设10人以上。17.具备报警信息统计显示，含报警统计图表展示、根据分支点位置的地图形态展示；有报警原因备注的功能。18.数据可通过微信和电脑客户端进行查询。19.具备数据库自动备份或手动备份功能，保证数据安全，所有与监测设备的交互以及系统操作全部有日志记录，可以追查历史操作记录。20．厂家具备ISO14001、ISO13485认证并提供证书复印件。 | 1 | 台 |  |

**二、商务要求**

1.交付期限：合同签订后10天内，如因采购人场地准备未达到安装要求，则交货期顺延。

2.履约地点：资阳市雁江区人民医院。

3.产品质保：安装验收合格后≥1年，法定质保期与此不一致的，以较长者为准，终身保养维修；（易损件与人为因素损坏除外）。

4.售后服务要求：技术支持与售后服务：供应商应具有完善的售后服务体系，并在接到用户维修要求后2小时内作出响应，并在8小时内派技术人员到达采购人现场实施维修。

5.付款方式：货物到达交货地点(资阳市雁江区人民医院设备安装现场)，经安装、调试、验收合格后30个工作日内转账支付合同总金额95%的货款，余款5%在质保期到期后的30个工作日内无任何质量及违约问题全部无息转账付清（如质保期内产品出现质量问题则余款支付期相应顺延）。

6.验收：本项目采购人将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）等相关文件进行验收。

**三、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**四、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**五、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2023年06月19日11:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**六、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

**七、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、商品报价（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |

说明：本次报价含安装、运输、安装人工费及税费等。

二、所投产品是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

 投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日