资阳市雁江区人民医院

专用纸一批询价采购需求

1. **采购清单明细表及技术参数要求**

本项目最高限价23.31万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **最高单价限价（元）** | **总价** |
| 1 | 热敏打印纸 | 1.80mm\*80mm，≥55米/卷。2.定量要求：≥70g/平方。3.定量偏差：±6g。4.紧度：≥0.8%。5.亮度：≥75% ≤90%。6.水分：≤10%。7.平滑度：≥90（S）。8.抗张强度：≥2.0（KN/m）。9.撕裂度：≥200（mN）。10.静态发色70℃：≤0.25（O.D）。11.饱和发色：≥1.0（O.D）。12.动态饱和发色：≥0.95（O.D）。13.耐湿度：≤0.25（O.D） ≥0.80（O.D）。14.耐热度：≤0.25（O.D） ≥0.80（O.D）。15.耐光度：≤0.25（O.D） ≥0.80（O.D）。 | 卷 | 6500 | 4.50 | 29250.00 |
| 2 | 条码纸1 | 1.48mm\*32mm，≥1500张/卷。2.胶水：高粘永久型丙烯酸胶。 3.初始粘性值： 9: 13.0或撕裂。4.20分钟90°剥离粘性值： 2: 6.0或撕裂。5.24小时90°剥离粘性值： 2: 7.0或撕裂。6.最低贴标温度：10℃。7.贴标后24小时使用温度范围：-10℃至+80℃。8.面纸基材：经超级砑光处理的半高光白色涂料纸。9.基本克重：80g/平方±10%ISO536。10.厚度：0.068mm±10%ISO534。11.底纸材质：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。12.基本克重：60g/平方±10%ISO536。13.厚度：0.053mm±10%ISO534。14.储存期：在温度23±2℃，相对湿度50±5%的情况下，至少可储存一年。 | 卷 | 1500 | 10.00 | 15000.00 |
| 3 | 条码纸2 | 1.70mm\*50mm，≥1500张/卷。2.胶水：高粘永久型丙烯酸胶。 3.初始粘性值： 9: 13.0或撕裂。4.20分钟90°剥离粘性值： 2: 6.0或撕裂。5.24小时90°剥离粘性值： 2: 7.0或撕裂。6.最低贴标温度：10℃。7.贴标后24小时使用温度范围：-10℃至+80℃。8.面纸基材：经超级砑光处理的半高光白色涂料纸。9.基本克重：80g/平方±10%ISO536。10.厚度：0.068mm±10%ISO534。11.底纸材质：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。12.基本克重：60g/平方±10%ISO536。13.厚度：0.053mm±10%ISO534。14.储存期：在温度23±2℃，相对湿度50±5%的情况下，至少可储存一年。 | 卷 | 3000 | 19.00 | 57000.00 |
| 4 | 连续打印纸1 | 1.规格：241-2两等分，≥1000张/件。2.定量:上纸≥52g/㎡，下纸≥45g/㎡。3.紧度: g/cm³≥0.70。4.厚度:μm≥105。5.亮度(白度)%:≥75 92≤。6.不透明度%: ≥ 70。7.平滑度s: ≥50。8.交货水分 %:6.5±2.0。9.横向伸缩率%: ≤3.0。10.显色灵敏度%: ≥85。 | 件 | 30 | 55.00 | 1650.00 |
| 5 | 连续打印纸2 | 1.规格：241-2，≥1000张/件。2.定量:上纸≥52g/㎡，下纸≥45g/㎡。3.紧度: g/cm³≥0.70。4.厚度:μm≥105。5.亮度(白度)%:≥75 92≤。6.不透明度%: ≥ 70。7.平滑度 s: ≥50。8.交货水分 %:6.5±2.0。9.横向伸缩率%: ≤3.0。10.显色灵敏度%: ≥85。 | 件 | 250 | 55.00 | 13750.00 |
| 6 | 连续打印纸3 | 1.规格：241-1两等分，≥1000张/件。2.定量:g/㎡≥70。3.紧度: g/cm³ ≥0.70。4.厚度:μm≥105。5.亮度(白度)%:≥75 92≤。6.不透明度%: ≥ 70。7.平滑度 s: ≥50。8.交货水分：6.5%±2.0%。9.横向伸缩率%: ≤3.0。10.显色灵敏度%: ≥85.0%。 | 件 | 20 | 60.00 | 1200.00 |
| 7 | 特规纸1 | 1.规格尺寸：241mm\*297mm(撕边后210mm)，包装：≥1000张/件。2.单层：≥70g/㎡。3.紧度g/cm³ ：≥0.70。4.亮度（白纸）%：≥75 92≤。 5.不透明度：≥70.0% 。 6.横向伸缩率：≤ 3.0%。7.翘曲最大值（mm）：≤5。8.交货水分：6.5%±2.0%。9.外观：纸面应平整光滑，清洁，涂布应均匀，不许有折子，皱纹，孔洞，明显裂痕裂口，斑点，着色等外观纸病。每批纸的色调不得有明显差别。纸张的切边应整齐。10.显色灵敏度：≥85.0%。11.显色密度24h：≥85.0%。12.耐光性：≥60.0%。 | 件 | 60 | 65.00 | 3900.00 |
| 8 | 特规纸2 | 1.规格尺寸：241mm\*297mm(撕边后210mm)，包装：≥1000张/件。2.多层：上纸≥52g/㎡ ,下纸≥45g/㎡3.紧度g/cm³：≥0.70。4.亮度（白纸）%：≥75 92≤。 5.不透明度：上纸≥60.0%，下纸≥70.0% 。 6.横向伸缩率：≤ 3.0%。7.翘曲最大值（mm）：≤5。8.交货水分：6.5%±2.0%9.外观：纸面应平整光滑，清洁，涂布应均匀，不许有折子，皱纹，孔洞，明显裂痕裂口，斑点，着色等外观纸病。每批纸的色调不得有明显差别。纸张的切边应整齐。10.显色灵敏度：≥85.0%。11.显色密度24h：≥85%。12.耐光性：≥60.0%。 | 件 | 10 | 68.00 | 680.00 |
| 9 | 热敏纸 | 1.规格：宽度57mm，直径30mm；2.纸张长度8米；3.热敏连续纸，克重≥70g，厚度≥0.095mm。单位：卷. | 卷 | 50 | 2.00 | 100.00 |
| 10 | 热敏危废标签 | 1.规格：48mm\*32mm；单卷纸张数量：≥500张；2.热敏标签，不需配碳带，克重75g/m2±10%，厚度0.080mm±10% 单位：卷 | 卷 | 50 | 35.00 | 1750.00 |
| 11 | 心电图记录纸 | 12导，210mm\*140mm-20M | 本 | 800 | 25.00 | 20000.00 |
| 12 | 擦手纸 | ≥210\*215mm/张，≥130抽/包，单层加厚纯木浆纸,软抽 | 包 | 10000 | 6.00 | 60000.00 |
| 13 | 卷纸 | 每卷净重量≥140g，每提≥10卷，原生木浆卷纸，≥4层,有芯 | 提 | 80 | 30.00 | 2400.00 |
| 14 | B超纸 | 3000G,木浆，328\*239/张 | 件 | 160 | 158.00 | 25280.00 |
| 15 | 抽纸 | ≥195\*133，3层，≥120抽/包，3包/提 | 提 | 60 | 19.00 | 1140.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 233100.00 |

**二、服务及商务要求**

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.合同履行时间：合同签订后一年内，按采购人供货计划分批次完成。

3.售后服务要求：

3.1供应商应具有完善的售后服务体系，并在接到采购人服务要求后1小时内作出响应；

3.2质保期：≥1年，供货期内免费上门服务。在供货期内，因货物制造质量出现问题，投标人应负责包换、包退，费用由投标人承担；

3.3质保时间以验收之日起开始计算。

4.履约验收：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收。

5.付款时间：按季度付款，货物按采购人供货计划分批次到达交货地点验收合格，收到成交供应商提供的合法有效完税发票并完善财务手续后，60日内转账支付上季度100%货款（如产品出现质量问题则支付期相应顺延）。

6.其他要求：此次采购采用分批次交货的方式，接到送货通知后48小时内送货到指定地点。如因采购人特殊要求，则交货期顺延。

**注：**本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

**三、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**四、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用**非活页方式**装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**五、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2025年1月 24日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合行政办公楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**六、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

**七、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 热敏打印纸 |  | 卷 | 6500 |  |  |  |
| 2 | 条码纸1 |  | 卷 | 1500 |  |  |  |
| 3 | 条码纸2 |  | 卷 | 3000 |  |  |  |
| 4 | 连续打印纸1 |  | 件 | 30 |  |  |  |
| 5 | 连续打印纸2 |  | 件 | 250 |  |  |  |
| 6 | 连续打印纸3 |  | 件 | 20 |  |  |  |
| 7 | 特规纸1 |  | 件 | 60 |  |  |  |
| 8 | 特规纸2 |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 9 | 热敏纸 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
| 10 | 热敏危废标签 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
| 11 | 心电图记录纸 |  | 本 | 800 |  |  |  |
| 12 | 擦手纸 |  | 包 | 10000 |  |  |  |
| 13 | 卷纸 |  | 提 | 80 |  |  |  |
| 14 | B超纸 |  | 件 | 160 |  |  |  |
| 15 | 抽纸 |  | 提 | 60 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |

**注:**1.所报单价不超过最高单价限价。2.根据实际供货数量按批次支付。3.所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定价格。运输、检验、税金和人工等费用均包含在报价中。

二、是否全部响应本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

 投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日

**附件1**

采购合同范本

合同编号：

签订地点：资阳市雁江区人民医院

签订时间：2025年 月 日

采购人（甲方）：资阳市雁江区人民医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及资阳市雁江区人民医院专用纸一批采购项目的询价采购需求及相关内容、乙方的报价文件，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价采购需求及相关内容、报价文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

**一、合同货物**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 资金来源（万元） |
| 预算内 | 预算外 | 自筹 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  | 按需供货 |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  | 按需供货 |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  | 按需供货 |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  | 按需供货 |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  | 按需供货 |  |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**二、合同总价**

合同总价为人民币大写： ，即￥ ；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，结算费用以实际验收交货数量为准。

**三、质量要求**

1.乙方须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价采购需求及相关内容的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责更换，但费用由甲方负担。

**四、交货及验收**

1.合同签订后一年内，按采购人供货计划分批次完成，接到送货通知后48小时内送货到指定地点。如因采购人特殊要求，则交货期顺延。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方每批次供货完毕后2日内验收,如质量验收合格，双方签署《验收报告》交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价采购需求及相关内容的质量要求和技术指标、乙方的报价产品与本合同约定标准进行验收。

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

3.货物每批次供货完毕后15日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.如货物经乙方3次更换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权终止本合同。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行。

**五、付款方式**

1.每批次货物到达交货地点验收合格后60日内转账支付相应批次100%的货款（如产品出现质量问题则支付期相应顺延）；

2. 甲方每次付款前，乙方须一次性提供全额、正式增值税发票，如乙方未提供全额、正式增值税发票，甲方有权延期支付款项且不承担任何责任，乙方应继续履行合同义务。

**六、售后服务**

1.供货期内出现质量问题，乙方在接到通知后1小时内响应，2小时内到场完成维修或更换同品牌、同型号全新产品，并对产品质量实行“三包”服务；如货物经乙方3次更换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权终止本合同。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责更换，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

**七、违约责任**

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付该批次总价百分之5的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付该批次总价的百分之5的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之1/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按所购货物总价的百分之5向甲方支付违约金。

（4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

**八、免除责任**

1、由于不可抗力造成本合同不能履行的，双方均不承担违约责任，但遭受不可抗力一方应在不可抗力发生之日起当日内通知对方，否则应承担迟延通知对对方造成的一切损失。

2、本合同附件外其他附加产品的损失。

**九、争议解决办法**

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 由本合同引起的任何争议，双方应尽量通过友好协商的方式解决。若争议发生后的三十天内仍未达成解决方案，则任何一方有权向资阳市雁江区有管辖权的人民法院起诉。

**十、其他**

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同以中文书写，一式伍份，自双方法定代表人或授权代表签字、盖公章后发生法律效力。甲方叁份，乙方、采购代理机构各壹份。

甲方： 乙方：

（盖单位公章） （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

地址： 地址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日