
资阳市雁江区人民医院

零星设备采购一批采购项目

比 选 文 件
比选编号：ZYYJQYY-20260417
资阳市雁江区人民医院 编制
2026年4月
目  录
3

第一章  比选公告

5

第二章  比选须知及参选须知前附表

13

第三章  比选申请文件格式

26

第四章  项目要求

43

第五章  评审办法

51

第六章  合同（草案）



第一章  比选公告
一、比选条件

本比选项目为资阳市雁江区人民医院零星设备采购一批采购，比选人为资阳市雁江区人民医院。项目已具备比选条件，兹邀请符合本次比选要求的潜在申请人参与。

二、项目概况与比选服务范围

1、项目名称：资阳市雁江区人民医院零星设备采购一批采购项目
2、比选编号：ZYYJQYY-20260417
3、项目地点：四川省资阳市

4、项目概况：详见比选文件第四章

5、项目预算：限价282700.00元

三、比选申请人资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：

包1：（1）若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（提供证明材料并加盖比选人公章）；（2）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。（提供证明材料并加盖比选人公章，已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；

包2：（1）若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（提供证明材料并加盖比选人公章）；（2）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。（提供证明材料并加盖比选人公章，已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；

包3：（1）若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（提供证明材料并加盖比选人公章）；（2）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。（提供证明材料并加盖比选人公章，已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；
8、本项目不接受联合体参与；
9、禁止参加本次采购活动的比选申请人

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询比选申请人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的比选申请人报名参加本项目的采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得参加本采购项目。比选申请人为采购人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的比选申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

四、比选文件的获取

在资阳市雁江区人民医院官网（https://www.zysyjqrmyy.com）上自行下载比选文件。

五、递交比选申请文件的时间及地点

（1）递交比选申请文件的截止时间：2026年5月13日17:00（北京时间），地点为资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号综合楼四楼采购办。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点、密封和标注错误的比选申请文件，比选人不予受理。

六、本次比选公告及中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上以公告形式发布。

七、联系方式

比选人：资阳市雁江区人民医院

地址：资阳市雁江区宝台镇蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672
第二章  比选须知及参选须知前附表
参选须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	比选人
	名称：资阳市雁江区人民医院

	2
	项目名称
	资阳市雁江区人民医院零星设备采购一批采购项目

	3
	资金情况
	自有资金

	4
	比选最高限价
	282700.00元。

	5
	低于成本价不正当竞争预防措施
	1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50 %；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50 %；

3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；

4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

	6
	比选范围
	详见第一章“比选公告”及第四章“项目要求”。

	7
	比选申请人资质条件、能力和信誉
	同第一章比选公告“比选申请人资格要求”。

	8
	是否接受联合体参选
	不接受。

	9
	比选响应有效期
	递交比选申请文件截止时间起90日内有效。

	10
	比选保证金
	本项目不收取。

	11
	履约保证金
	本项目不收取。

	12
	比选申请文件份数、包装及密封要求
	正本一份，比选申请文件必须密封包装。包装应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。

	13
	装订要求
	比选申请文件用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制。

比选申请文件须采用非活页方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

	14
	封套上标注
	比选人:

项目名称:

比选申请文件

比选申请人：

联系人、联系电话：

	15
	比选时间及地点
	同第一章递交比选申请文件的截止时间和地点

	16
	是否退还比选申请文件
	否

	17
	评审方法

及标准
	综合评审法，具体详见第五章

	18
	比选人对比选文件的澄清或修改
	比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间3日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。

	19
	申请人提出问题的截止时间
	申请人如对比选文件有疑问的，应在递交比选申请文件截止时间3日前，以书面形式向比选人提出。

	20
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	注：本比选申请人须知前附表与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准。


（一）总   则
1、说明

（1）“比选人”系指提出比选项目、进行比选的法人。本次项目的比选人是资阳市雁江区人民医院。
（2）“比选申请人”系指响应比选、参与竞争的法人或者其他组织。

2、比选范围
详见第一章比选公告及第四章项目要求。

3、合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：
（1）本比选文件“比选公告”规定的条件；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
4、响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5、参选费用

    比选申请人承担其编制比选申请文件及递交所涉及的一切费用。无论参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

（二） 比选文件
1、比选文件的组成

（1）比选文件包括下列内容：

第一章  比选公告

第二章  比选须知及参选须知前附表
第三章  比选申请文件格式

第四章  项目要求

第五章  评审办法

第六章  合同（草案）

（2）除上一条列明的内容外，比选人对比选文件的澄清或修改内容均为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。

（3）比选申请人发现比选文件任何的遗缺、任何词义含混或意义不清等，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的内容，任何对比选文件内容的忽略或误解，都不能作为比选申请人不完全响应比选文件的理由。

（4）比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

（5）本比选文件由比选人负责解释。 

2、比选文件的澄清

任何对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式，回复比选申请人，若以电子邮件发给比选申请人的应立即电话通知比选申请人，确认已收到该文件。

（三）比选申请文件的编制
1、比选申请文件的语言
    比选申请文件及比选申请人与比选人之间与参选有关的函件和文件均应使用汉语言文字。

2、比选申请文件的组成
比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：
（1）报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写的“报价表”。 
（2）技术服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术服务应答，主要是针对比选项目的技术服务要求做出的响应和满足。比选申请人的技术服务应答至少包括下列内容：
A、技术服务应答表；

B、比选申请人认为需要提供的文件和资料。
（3）商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：
A、比选申请函原件；

B、比选申请人基本情况表；

C、比选申请人符合比选文件第一章规定的“比选申请人资格要求”的相关资格证明材料，包含以下材料：

①、法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件；

②、比选申请企业有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（实行三证合一的地区可以只提供合并后的有效的营业执照复印件）；

③、比选申请人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函原件；
④、比选申请人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；
⑤、比选申请人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；
⑥、比选申请人参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；

⑦、根据采购项目提出的特殊条件：包1：（1）若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（提供证明材料并加盖比选人公章）；（2）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。（提供证明材料并加盖比选人公章，已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；

包2：（1）若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（提供证明材料并加盖比选人公章）；（2）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。（提供证明材料并加盖比选人公章，已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；

包3：（1）若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（提供证明材料并加盖比选人公章）；（2）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。（提供证明材料并加盖比选人公章，已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；
⑧、其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

注：以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请企业公章（鲜章），否则不予认可。
（4）其他部分。比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺

3、比选申请文件格式

（1）比选申请人应按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。对于第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。
（2）对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。
4、比选报价

（1）报价采用一次性自主报价，比选申请人根据比选文件规定的服务范围及工作内容，并结合自身实力，进行自主报价，报价为包干价。比选申请人应充分考虑咨询期间各种情况和风险。

（2）比选申请人的比选申请报价应是比选文件所确定的全部工作内容的价格体现。
（3）如比选总价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

（4）比选确定的报价在服务过程中将不作调整。

（5）比选申请人的报价不能高于本项目的最高限价。

5、比选货币

    本项目比选申请报价采用的币种为人民币。

6、比选有效期

（1）比选响应有效期详见“参选须知前附表”。

（2）特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件。
（3）在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

7、比选申请文件的份数和签署

（1）比选申请人应按照“参选须知前附表”要求的数量准备比选申请文件，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（2）比选申请文件正本和副本须打印并按比选文件的规定由比选申请单位法定代表人或经其授权的代理人签字。由代理人签字的须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。
    （3）比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由法定代表人或其代理人签字。

（四）比选申请文件的递交

1、比选申请文件的装订、包装、密封及标注

比选申请文件应按照“参选须知前附表”的要求进行装订、包装、密封和标注。如果未按上述规定进行装订、包装、密封和标注的，比选人有权不接受比选申请文件。

2、比选申请文件的递交和截止时间

（1）比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

（2）比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选申请文件的截止时间。

（3）比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间后递交的比选申请文件。 

（五）评审

1、评审原则

（1）评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。
（2）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。
（3）评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
（4）评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

（5）无论比选评审结果如何，比选人均不解释中选或落选原因，也不退回比选申请文件和其他申请相关资料。

（六）合同

1、中选（结果）公告

中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上发布。

2、签订合同

（1）中选人应在中选（结果）公告截止日期次日起三十日内与比选人签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格。

（2）比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请文件确定的事项进行修改。

3、履行合同

（1）中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
第三章  比选申请文件格式

封面
正本

                               （项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                                        （盖单位章）

     年    月    日
目  录
比选申请函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

报价表
比选申请人基本情况表

项目管理机构

类似项目业绩一览表

技术应答表
商务应答表

承诺函
其他资料

注：比选申请人根据其比选申请文件情况自行编制页码，格式不限。
格式一、比选申请函

资阳市雁江区人民医院：

1、我单位全面研究了                            （项目名称）的比选文件及补充文件(如涉及)后，我单位承诺将遵照比选文件的要求，按          的报价，完成本项目的全部责任和义务。
2.我方已详细阅读并完全理解比选文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。

3.一旦我方中选，我方保证按比选文件和我方申请文件的承诺开展工作。
4.我方同意并遵守本项目比选文件关于比选响应有效期的所有要求。本项目比选响应有效期为递交比选申请文件截止时间起90日。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.一旦我方中选，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。
7.我方完全理解，最低报价不是中选的唯一条件。
8. 其他承诺(如有时)：                           
比选申请人名称（全称、盖章）：                                          
法定代表人或授权代理人（签字）：                                    

地址：                                  邮编 ：                    
电话：                                  传真：                     
比选日期：          年      月     日
格式二、法定代表人证明书
比选申请人名称：                           
单位性质：                             
成立时间：      年    月    日
经营期限：                           
姓名：            性别：     年龄：   职务：               
系                           （申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
比选申请人：                           （加盖比选申请人公章（鲜章））
     年     月     日
注：
1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；
2、法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供。
格式三、法定代表人授权书
资阳市雁江区人民医院：
本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填比选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名、职务）为我方 “              (比选编号             )”（项目名称及比选编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：                   
授权代理人签字：                   
比选申请人名称：         （盖章）  
比选日期：       年       月       日

附：
1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）
2、授权代表身份证复印件（提供正反面）
3、非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供
格式四、报价表
	项目名称
	

	比选编号
	

	比选申请人全称
	

	比选单价（元）
	

	比选总价（元）
	              （大写）
              （小写）


比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

注：
1、“报价表”中的“比选报价”须与“比选申请函”中的“报价”一致，如不一致的，以“报价表”为准。

2.报价表中报价涵盖了进行本比选文件“第四章  项目要求”中所有发生的费用以及税费等，比选申请人报价时须综合考虑，一旦中选，在合同执行期间不得以任何理由提出增加费用。
格式五、比选申请人基本情况表

	地址
	

	企业名称
	

	营业执照号
	

	资质等级
	

	主要业务
	

	从事业务年数
	

	行政负责人
	

	技术负责人
	

	联系人
	
	传真
	

	电话
	
	电子信箱
	

	现有职工总数
	
	具有高级职称人数
	

	具有中级职称人数
	
	具有初级职称人数
	

	具有工程师人数
	

	其他需要说明的情况


比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式六、项目管理机构

（一）拟投入本项目人员汇总表

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式七、类似项目案例一览表

	年份
	委托方
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式八、技术应答表

项目名称：
比选编号：

	序号
	比选文件要求
	比选申请文件应答
	满足/不满足

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式九、商务应答表

项目名称：
比选编号：

	序号
	比选文件要求
	比选申请文件应答
	满足/不满足

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式十、承诺函

致资阳市雁江区人民医院： 
本公司         （比选申请人名称） 参加                    （项目名称）的比选活动，现针对以下条款，郑重承诺：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。
比选申请人（全称并加盖公章）：                  
法定代表人或代理人（签字）：              
日      期：                                
注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。
2、所称重大违法记录，是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）

格式十一、其他资料

比选申请人根据比选文件规定认为该附的其他资料：由比选申请人自行提供。

第四章  项目要求

采购清单

	包号
	序号
	名称
	数量


	计量单位
	最高单价限价
（万元）
	最高总价限价
（万元）

	包1
	1
	生物安全柜
	1
	台
	3.50
	3.50

	
	2
	双通道微量泵
	3
	台
	0.55
	1.65

	
	3
	输液泵
	3
	台
	0.55
	1.65

	
	4
	数字心电图机
	1
	台
	1.00
	1.00

	
	
	合计
	
	
	
	7.80

	包2
	1
	中药熏洗机（双头）
	1
	台
	2.50 
	2.50 

	
	2
	中药熏洗机（单头）
	1
	台
	2.20 
	2.20 

	
	3
	经皮神经电刺激仪
	2
	台
	0.90
	1.80

	
	4
	超短波治疗仪
	2
	台
	1.90
	3.80

	
	5
	中频脉冲电治疗仪
	4
	台
	0.30
	1.20

	
	6
	微波治疗仪
	1
	台
	0.97
	0.97

	
	7
	红外线烤灯
（双头）
	4
	台
	0.05
	0.20

	
	8
	电针仪
	4
	台
	0.27
	1.08

	
	
	合计
	
	
	
	13.75

	包3
	1
	轻铅辐射防护套裙
	6
	台
	0.70 
	4.20

	
	2
	防护围领
	6
	台
	0.07 
	0.42

	
	3
	防护面屏
	6
	台
	0.28 
	1.68 

	
	4
	铅胶帽
	6
	台
	0.07 
	0.42

	
	
	合计
	
	
	
	6.72


     二、技术参数
包1：

	序号
	名 称
	主要技术参数

（“★”用于标记实质性参数，供应商应全部满足；“▲”用于标记重要性参数）

	1
	生物安全柜
	1、生物安全柜由柜体，前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、报警和连锁系统组成；

▲2、使用风速传感器实时检测风速；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
3、气流模式：70%循环，30%外排；

▲4.1生物安全性采用微生物法进行测试；（提供第三方检测机构出具的检测报告）
4.2人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次；

4.3产品安全性：菌落数≤5CFU/次；

4.4交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；

5、工作区尺寸≥1300×625×640mm，外形尺寸≤1400×830×2200mm；

▲6、下降风速：≥0.37m/s；

▲7、流入风速：≥0.55m/s；

8、配备通体式搁手架，且搁手架高于工作台面，易于拆卸；

9、工作区应采用304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。左右后三面为一体成型，圆弧过渡，无清洁死角；

10、可视前窗采用厚度≥6mm的钢化防紫外线玻璃；

11、前窗采用滑轮式配重平衡结构，移动灵活、定位准确；

12、设备配置手动可调高度支架，调节档位步进为50毫米，且不低于4个调节档位；

13、设备脚轮为不锈钢框架万向脚轮，且设备带有独立的不锈钢调整脚进行高度和平衡调节；

14、操作台面为一体成型304 不锈钢平整台面，底部设有加强筋，可以提升或取出；

15、预留过氧化氢消毒接口，可与过氧化氢消毒器快速对接，实现内部彻底消毒；

16、配备安全防溅插座和水汽安装孔以及排水阀；

17、垂直层流负压、气幕式隔离设计；

18、控制系统采用液晶屏幕显示，包含流入气流、下降气流、温度等参数均为实时数字式显示，设备运行状态实时显示；

19、设备报警信息需文字显示；

20、具有过滤器寿命监测功能，寿命不足时声光报警并显示文字信息；

21、紫外灯杀菌预约设计，可设置任意时间段自动开关；

22、具有消毒定时功能及消毒完成自动待机、自动关机功能；

23、具有报警及联锁系统，增强安全性，防止误操作。至少包含紫外线防误触、风机智能控制、关闭前窗提示、前窗限位报警、气流波动报警。

	2
	双通道微量泵
	1、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；

2、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

▲3、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

4、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率至少包含：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

5、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

6、至少具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱；

7、报警方式至少包含声、光和文字三种方式提示；

8、至少具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”报警功能；

9、AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

10、泵固定夹与泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；

▲11、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；

12、快进速度设置至少包含10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；

▲13、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

14、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；

▲15、残余报警距离调整至少具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”；

▲16、双通道独立运行,具有通道休眠功能，防止误操作；

17、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零；

18、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度；

19、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续不少于3分钟报警；

20、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能；

21、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法；

22、设备进液防护等级≥IPX4。

	3
	输液泵
	1、具备数字键盘快捷输入；

2、手提设计柄上具备运行状态指示灯；

3、具备双屏幕设计：至少包括数码管显示速度，液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示；

4、整机：≤1.8kg；

▲5、具备车载电源DC12V接口、护士呼叫接口、标准R232接口、USB接口、DC15V输出接口用于供电给输液输血加温器等设备；

6、具备夜间照明传感器窗口；

7、输液模式：至少具备流速和点滴模式；

8、输液精度需在±5%范围；

9、速率：流速应≥1ml/h且≤1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；

11、冲洗速率：应≥200ml/h且≤1000ml/h，速率可调；

12、KVO速率可调节；

13、具备阻塞报警阀值至少包含：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg，中间阶梯可调；

14、报警：至少包含超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错；
15、报警方式：至少包含液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、声音提示；

16、至少具备高，中，低三档选择，也可开启或关闭；

17、输液速率至少具备：滴/min、ml/h、时间/容量三种模式；
18、输液器标定功能，适配所有品牌输液器；

▲19、可以进入休眠状态；

20、具备键盘锁定功能；

21、具备止液夹自锁功能；

22、点滴传感器可插拔设计；

▲23、具备LCD背光亮度可调；

▲24、输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以通过数字键调整输液速度；

25、输液指示灯可开启或关闭；

26、具备在液晶屏上可查≥1500条历史输液信息，显示输液日期、开始时间、停止时间、速度、预置量、累计量、报警状态相关输液过程。

	4
	数字心电图机
	★1.导联：标准12导联，同步采集、同步显示、同步记录12导心电波形；

▲2. 彩色液晶屏≥7英寸，全数字字母平面键盘，支持拼音和五笔中文输入，可支持条码枪扫描功能，带隐藏便携式提手；

3.输入阻抗：≥ 2.5MΩ（10Hz）；

4.频率响应：0.05-150Hz（-3db）；

5.输入回路电流：≤0.1μA；

6.噪声电平：＜30μVp-p；

7.耐极化电压：≥±620mV；

8.共模抑制比：≥120dB（加滤波器）；

9.时间常数：≥3.2s；

10.患者漏电流：＜10μA；

11.灵 敏 阈：≤20μVp-p；

12.道间干扰：≤0.5mm；

13.采 样 率：≥32000Hz（同步采集）；

14.定标电压：1mV±5％；

▲15.灵敏度选择：至少包含自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)；

16.走纸速度：至少包含6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s；

17.记录通道：至少包含3CH+3R、6CH+1R、12CH；

▲18.至少包含手动、自动、存储、节律四种工作模式，具备REVIEW快速体检功能；

19.有自动分析报告功能，中文菜单；

20. 允许重新修改患者信息；

21. ≥250个病例存储，SD卡可扩展更多存储；

▲22.具有回顾单独按键，自动模式下按此键可以立即捕捉前10秒波形并打印报告且分析结果；

23.内置可充电锂电池，电池容量4400mAh，可快速充电，充满电能连续记录200份心电图以上；

▲24.高分辨热敏打印功能，同时支持210mm*30卷纸和210*140mm折叠纸；

25.可设置心电图自动记录时间5秒-12.5秒，方便调节波形图报告长度；

26.具有冻结功能，至少可以冻结前后12秒心电波形并回放；

27.自动检测并触发打印心律失常心电报告；
28.滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz；

29.可设置5-60分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）；

30.输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路；

31.通讯接口：标配USB/UART/RJ45接口/RJ11接口，支持条码枪功能，USB主机接口支持心电图文件网络传输。支持USB外接U盘和USB打印机（可选配）；

32. 电源：宽电压可适应100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)；

★标准配置清单：

1.主机：1台（含充电电池1块）；

2.含抗除颤电击保护的一体化导联线：1根；

3.肢体电极：4个；

4.胸电极：6只；

5.电源线：1根；

6.地线：1根；
7.保险管：2支。


包2：

	序号
	名 称
	主要技术参数

（“★”用于标记实质性参数，供应商应全部满足；“▲”用于标记重要性参数）

	1
	中药熏洗机（双头）
	1、额定输入功率≤1800VA；

2、机械臂前后调节范围不窄于0~180°；

3、机械臂旋转角度不窄于0~360°；

4、熏蒸模式至少包含正常模式和强弱模式；

★5、熏蒸档位可调，调节档位数≥15档；

6、熏蒸时间可调，调节范围不窄于0~99min，级差1min；

★7、熏蒸通道数≥2通道，每个通道对应一个独立的锅，每个通道均可独立控制；

8、单个通道最大加液量≥3L；

9、可实时显示温度，最大可显示温度≥99℃；

10、可实时显示蒸汽压力，显示范围不窄于10kPa~40kPa；

▲11、广角触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸；

12、具备工作状态实时显示功能，显示状态至少包含：“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”；

13、具备缺液自动停止加热并报警功能；

▲14、具备一键自动排液功能和手动排液功能；

▲15、具备蒸汽压力超压保护功能，包含但不限于如下四重保护：第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa,限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa,安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力；

16、具备熏蒸过程中暂停功能；

17、具备冷凝水实时自动回收功能，不允许喷头滴水和喷液；

18、ABS材质机身，304材质加热锅体；

19、加热方式为加热盘加热，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min；

  20、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置以防止药渣进入堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸以清洗药垢；

21、具备免维护水位传感器；

★22、外置加热装置。

	2
	中药熏蒸机（单头）
	1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm±30mm；

2、工作环境： 大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80％；

3、额定输入功率：1800VA；

4、机械臂前后调节范围：0～180°；

5、机械臂旋转角度：0～360°；

★6、熏蒸档位：1～15档可调，步长1档；

7、熏蒸时间：0～99min，级差1min；

8、熏蒸通道：单通道；

9、最大加液量：≥5L；

10、实时温度显示范围：室温～99℃；

11、实时蒸汽压力显示范围：10kPa～40kPa；

★12、8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便；

13、具有工作状态实时显示功能，至少可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”状态；

14、具有缺液自动停止加热并报警功能；

15、具有一键自动排液功能和手动排液功能；

  ★16、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa,限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa,安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力；

17、具有熏蒸过程中暂停功能；

18、具有冷凝水实时自动回收功能；

19、ABS材质机身，304材质加热锅体；

20、加热方式为加热盘加热，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min；

21、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，蒸汽输出装置随时可拆卸；

22、免维护水位传感器。

	3
	经皮神经电刺激仪
	1、输出波形：为无极性双向不对称脉冲；

2、脉冲宽度: 20μs～500μs连续可调，允差±20%；

3、脉冲频率：在2Hz～160Hz范围连续可调，允差±10%；

4、输出电流：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值，允差±30%；

5、KD-2A型时间设置：

5.1定时设置：分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%；

5.2不定时设置：可连续工作；

6、连续工作时间：不少于4h。

	4
	超短波治疗仪
	1、★振荡频率：40.68MHz±1.5%；

2、由柜式主机、连接电缆、电极板组成；

3、最大输出功率：200W±20%；

4、输出模式：至少包含连续、断续、脉冲三种输出模式；

5、断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz；

6、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 μs；

7、定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）；

8、输入功率：≤1000VA；

9、外形尺寸：460mm×380mm×900mm（±10mm）。

	5
	中频脉冲电治疗仪
	1、大屏幕中文液晶显示，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间；

2、双通道输出方式：可同步或异步输出；至少包含一组干扰电疗法；两组中频电疗法；

3、主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗；

4、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz；

5、功率：90VA±5VA；

▲6、电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%；

7、电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

8、电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%；

9、电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值；

10、电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%；

▲11、电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%；

▲12、电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%；

13、电疗仪输出的调制波形至少包含方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波；

14、电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA；

15、电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。

	6
	微波治疗仪
	1、面板采用数码显示；

2、理疗功能：连续输出；

3、电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%；

4、输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；

5、时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进；理疗时：0—30分，以1分步进；以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

6、微波频率：2450MHz±50 MHz；

7、整机功率：580W；

8、辐射器驻波比：S≤3；

9、传输线驻波比：S≤1.5；

10、外壳泄露：≤10mw/cm²；

11、无用辐射：≤10mw/cm²；

12、具有误操作、过载、温控保护功能；

13、开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式；

★仪器配置：

推车式主机：1台；

包装箱：1个；

探头线(理疗和治疗)：不少于2根；

理疗探头：不少于2个；

治疗探头：不少于7个；

脚踏开关：不少于1个； 

电源线：1根；

支架：1个；

	7
	红外线烤灯

（双头）
	1、产品式样：立式标准头双头；

2、环境温度：5℃-40℃，相对湿度：≤80%；

3、电源电压：AC220V±10％；

4、功率频率：230W±10％. 50Hz±1Hz；

5、计时方式：机械定时（0-60分钟或常通）；

6、支臂提升范围：30-1200mm；

7、支臂伸缩范围：20-800mm；

8、治疗头仰角：60-240°；

9、治疗头方位角：0-360°；

10、治疗板直径：120mm±5mm。

	8
	电针仪
	1、输入功率：≤13VA；

2、输出脉冲波形：双向非对称脉冲波；

3、输出模式至少包含连续、疏密、断续；

4、输出脉冲宽度：0.5ms±（30%）；

5、波形频率范围：0.2-100Hz可调；

6、输出：六路输出，可以分别控制输出强度；

7、输出电压：＞30V。


包3：

	序号
	名 称
	主要技术参数

（“★”用于标记实质性参数，供应商应全部满足；“▲”用于标记重要性参数）

	1
	轻铅辐射防护套裙
	★1.款式：半袖，分体式；防护服两侧侧面整体需采用的整张铅防护材料组成，没有传统拼接，没有针眼；铅裙后部具备松紧设计；

★2.防护材料：采用超轻、超薄4层0.125mmpb的轻铅材料层组成；

3.铅当量：前≥0.5mmpb，后≥0.25mmpb，袖子≥0.25mmpb；

▲4.符合：YY0318-2000《医用诊断X射线辐射防护器具.第3部分:防护服和性腺防护器具》；（提供检测报告）
▲5.需符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》标准；（提供50、60、70、90、110、120、150KV，不同KV值下的检测报告）
6.尺寸：可根据不同身高、体重、腰围、臀围量身定制；

7.铅衣可刺绣（单位名称、LOGO）；8.面料：采用纳米技术聚酰胺印花面料，双面防水，耐汗。面料表层防静电，抗撕裂；

▲9.面料具备耐磨等级≥4级，防静电，抗静水压测试＞1000，防沾水等级≥4级；（提供检测报告）
10.每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的生产日期、质检人、出厂日期等。

	2
	防护围领
	★1.款式：异型，前甲状腺部位加高款式，可根据不同医护人员脖颈大小进行舒适调节；

★2.防护材料：采用超轻、超薄4层0.125mmpb的独立轻铅材料层组成；

3.铅当量：≥0.5mmpb；

▲4.符合：YY0318-2000《医用诊断X射线辐射防护器具.第3部分:防护服和性腺防护器具》（提供检测报告）；

★5.围脖针眼处双层防护，防止针眼处漏射线。

6.尺寸：可根据不同身高、体重、腰围、臀围量身定制。

	3
	铅胶帽
	★1.款式：通用型（可定制），可根据不同医护人员头部大小进行舒适调节；

★2.防护材料：采用超轻、超薄4层0.125mmpb的独立轻铅材料层组成。

3.铅当量：≥0.5mmpb；

▲4.符合：YY0318-2000《医用诊断X射线辐射防护器具.第3部分:防护服和性腺防护器具》。（提供检测报告）

	4
	防护面屏
	★1.款式：全遮款，可根据不同医护人员头部大小进行调节。

★2.防护材料：采用有机铅玻璃组成；

3.铅当量：≥0.13mmpb；

▲4.符合：YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具.第3部分:防护服和性腺防护器具》。（提供检测报告）


三、商务要求及其他要求（实质性要求）
包1：
1.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货及安装。

2.合同履行地点：资阳市雁江区人民医院。

3.付款方式：货物到达采购人指定交货地点，经安装、调试、培训、验收合格，收到供应商提供的合法有效票据后30日内转账支付合同总金额95%的货款，余款5%在验收合格使用满一年后无任何违约问题30日内一次性无息转账付清。

4.验收方式：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收。

5.质量保修范围和保修期：产品安装验收合格后不少于2年（与厂家质保期不一致的以较长者为准），终身保养维修（易损件与人为因素损坏除外）。

包2：

1.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货及安装。

2.合同履行地点：资阳市雁江区人民医院。

3.付款方式：货物到达采购人指定交货地点，经安装、调试、培训、验收合格，收到供应商提供的合法有效票据后30日内转账支付合同总金额95%的货款，余款5%在验收合格使用满一年后无任何违约问题30日内一次性无息转账付清。

4.验收方式：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收。

5.质量保修范围和保修期：产品安装验收合格后不少于2年（与厂家质保期不一致的以较长者为准），终身保养维修（易损件与人为因素损坏除外）。

包3：

1.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货及安装。

2.合同履行地点：资阳市雁江区人民医院。

3.付款方式：货物到达采购人指定交货地点，经安装、调试、培训、验收合格，收到供应商提供的合法有效票据后30日内转账支付合同总金额95%的货款，余款5%在验收合格使用满一年后无任何违约问题30日内一次性无息转账付清。

4.验收方式：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收。

5.质量保修范围和保修期：产品安装验收合格后不少于2年（与厂家质保期不一致的以较长者为准），终身保养维修（易损件与人为因素损坏除外）。
第五章  评审办法

1、总则
1.1 根据比选人本次比选项目实际需求制定本评审办法。
1.2 评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。评审小组由比选人相关专业人员组成。
1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。
1.4 评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；
（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐候选申请人名单。

1.5评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.6评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。
2、评审方法
2.1本项目评审方法为：综合评分法。
3、评审程序
3.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
3.1.1资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。

3.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。

3.1.3在比选申请文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背比选文件的相关规定。
3.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐候选申请人：推荐1-3名。
3.4.1本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按技术服方案优劣顺序排列。
3.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）参加比选的比选申请人名单和评审小组成员名单；
（2）评审方法和标准；
（3）评审情况及说明，包括无效申请人名单及原因；
（4）评审结果和候选申请人排序表；
（5）评审委员会的推荐意见。
4、评审细则及标准
4.1 评审小组只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2除价格因素外，评审小组成员应依据比选申请文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.3在评审过程中，比选申请文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，比选申请人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；
4.5综合评分明细表

包1：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价
	30分
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

	2
	技术要求
	40分
	完全满足比选文件技术要求的得40分，其中：

1、“▲”项为关键技术指标要求，关键技术指标要求得分=满足关键技术指标要求数量÷关键技术指标要求总数量×28分（注：技术参数中明确要求提供佐证材料的应提供相应材料，未提供的视为负偏离，不得分）；
2、非“▲”项为一般技术指标要求，一般技术指标要求得分=满足一般技术指标要求数量÷一般技术指标要求总数量×12分。

	3
	实施方案
	16分
	根据比选申请人提供的针对本项目的方案进行评审，内容包括：①产品质量保障措施、②供货进度保障措施、③安装调试技术措施、④应急保障措施，完全满足以上内容得16分，每有一项内容缺失扣4分，每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣2分（内容存在不足或不能完全符合本项目要求是指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适合项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等），扣完为止；未提供方案不得分。

	4
	售后服务方案
	14分
	根据比选申请人提供的针对本项目的方案进行评审，内容包括：①售后服务人员计划安排、②售后响应时间保障措施、③产品使用培训及故障处理培训计划、④售后备品备件的保障措施，完全满足以上内容得14分，每有一项内容缺失扣3.5分，每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣1.75分（内容存在不足或不能完全符合本项目要求是指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适合项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等），扣完为止；未提供方案不得分。


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

包2：

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价
	30分
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

	2
	技术要求
	40分
	完全满足比选文件技术要求的得40分，其中：

1、“▲”项为关键技术指标要求，关键技术指标要求得分=满足关键技术指标要求数量÷关键技术指标要求总数量×28分（注：技术参数中明确要求提供佐证材料的应提供相应材料，未提供的视为负偏离，不得分）；
2、非“▲”项为一般技术指标要求，一般技术指标要求得分=满足一般技术指标要求数量÷一般技术指标要求总数量×12分。

	3
	实施方案
	16分
	根据比选申请人提供的针对本项目的方案进行评审，内容包括：①产品质量保障措施、②供货进度保障措施、③安装调试技术措施、④应急保障措施，完全满足以上内容得16分，每有一项内容缺失扣4分，每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣2分（内容存在不足或不能完全符合本项目要求是指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适合项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等），扣完为止；未提供方案不得分。

	4
	售后服务方案
	14分
	根据比选申请人提供的针对本项目的方案进行评审，内容包括：①售后服务人员计划安排、②售后响应时间保障措施、③产品使用培训及故障处理培训计划、④售后备品备件的保障措施，完全满足以上内容得14分，每有一项内容缺失扣3.5分，每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣1.75分（内容存在不足或不能完全符合本项目要求是指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适合项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等），扣完为止；未提供方案不得分。


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

包3：

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价
	30分
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

	2
	技术要求
	40分
	完全满足比选文件技术要求的得40分，其中：

1、“▲”项为关键技术指标要求，关键技术指标要求得分=满足关键技术指标要求数量÷关键技术指标要求总数量×28分（注：技术参数中明确要求提供佐证材料的应提供相应材料，未提供的视为负偏离，不得分）；
2、非“▲”项为一般技术指标要求，一般技术指标要求得分=满足一般技术指标要求数量÷一般技术指标要求总数量×12分。

	3
	实施方案
	16分
	根据比选申请人提供的针对本项目的方案进行评审，内容包括：①产品质量保障措施、②供货进度保障措施、③安装调试技术措施、④应急保障措施，完全满足以上内容得16分，每有一项内容缺失扣4分，每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣2分（内容存在不足或不能完全符合本项目要求是指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适合项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等），扣完为止；未提供方案不得分。

	4
	售后服务方案
	14分
	根据比选申请人提供的针对本项目的方案进行评审，内容包括：①售后服务人员计划安排、②售后响应时间保障措施、③产品使用培训及故障处理培训计划、④售后备品备件的保障措施，完全满足以上内容得14分，每有一项内容缺失扣3.5分，每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣1.75分（内容存在不足或不能完全符合本项目要求是指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适合项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等），扣完为止；未提供方案不得分。


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
5、 重新组织
本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：
（1）截止比选时间，递交的比选申请文件少于3家的；

（2）所有比选申请文件都不符合比选文件要求，并被全部否决的；
（3）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

6、 评审小组成员在比选活动中承担以下义务：
6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的服务价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向比选申请人透露评审情况。
6.4 发现比选申请人在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。
6.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，配合比选人答复比选申请人异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。
7、评审小组成员在比选活动中应当遵守以下工作纪律：
7.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。比选人也可要求该评审专家回避。

7.2 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。
7.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该比选项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原比选申请文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
7.4 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

第六章  合同（草案）
注：本合同仅作参考之用，不排除在实际签约时使用更为专业化和细致化的商业合同，所签采购合同应当包括：采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：资阳市雁江区人民医院
供应商（乙方）：

参照《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《成交（结果）公告》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《成交（结果）公告》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

项目基本情况

合同期限

第三条 服务内容与质量标准
1.

2.

3.

4.

5.

…

第四条 服务费用及支付方式

（一）本项目服务费用由以下组成：

1.            元；

2.            元；

3.            元。

（二）服务费支付方式：

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第八条 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 解决合同纠纷的方式

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式五份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方四份，乙方一份。
甲方：
（盖章）
                乙方：
（盖章）

法定代表人（授权代表）：
     法定代表人（授权代表）：

地
址：
                       地
址：

开户银行：
                   开户银行：

账号：
                          账号：

电
话：
                      电
话：

传
真：
                      传
真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日   
签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

12

